- 一、质控数据

- 空白样

- 每 20 个或每批次样品（少于 20 个）应至少做 1 个实验室空白，其吸光度应低于 0.040。否则应 检查实验用水、试剂纯度以及器皿的污染状况。

（2）标准曲线相关系数

校准曲线应至少包含 6 个浓度点（含零浓度点），校准曲线相关系数应≥0.999。每 20 个或每批 次样品（少于 20 个）应至少测定 1 个校准曲线中间点浓度的标准溶液，其测定结果与校准曲线该点浓 度的相对误差应在±10%以内。否则，应重新建立校准曲线。

（3）平行样

每 20 个或每批次样品（少于 20 个）应至少测定 1 个平行样。测定结果≤1.00 mg/L 时，平行样 测定结果的相对偏差应在±20%以内；测定结果＞1.00 mg/L 时，平行样测定结果的相对偏差应在±10% 以内。

（4）加标回收率

- 每批样品（不超过20个）至少测定10%的加标样品，样品数量少于10个时，应至少测定一个加标样品。加标回收率应在80%120%之间。

- 检出限

- 根据该标准，检出限的计算方法是测定7份空白加标水样，计算测定结果的标准偏差（s）

- 仪器使用记录

- 1. 常规参数检测仪器

- pH计：用于测定水的酸碱度，常用便携式pH计。

- 溶解氧测定仪：用于测定水中溶解氧的含量，常用便携式溶解氧测定仪。

- 电导率仪：用于测定水的电导率，反映水中溶解性固体的总量。

- 浊度仪：用于测定水的浑浊程度。

- 温度计：用于测量水温。

- 2. 有机污染物检测仪器

- 化学需氧量（COD）测定仪：用于测定水中有机物的含量，常用重铬酸盐法或在线自动监测仪。

- 高锰酸盐指数测定仪：用于测定水中有机物的含量，常用滴定法。

- 总有机碳（TOC）分析仪：用于测定水中有机碳的含量。

- 3. 营养盐检测仪器

- 氨氮测定仪：用于测定水中氨氮的含量，常用纳氏试剂分光光度法或在线自动监测仪。

- 总氮测定仪：用于测定水中总氮的含量，常用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法。

- 总磷测定仪：用于测定水中总磷的含量，常用钼酸铵分光光度法。

- 4. 重金属检测仪器

- 重金属分析仪：用于测定水中重金属（如铜、锌、铅、镉等）的含量。

- 原子吸收光谱仪（AAS）：用于测定水中重金属的含量。

- 5. 其他检测仪器

- 多参数水质分析仪：可同时测定多种水质参数，如pH、溶解氧、电导率、浊度等。

- 在线水质自动监测系统：用于连续监测地表水的多种参数，如常规五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、温度）、COD、氨氮、总磷、总氮等。

- 声学多普勒测流仪：用于测量水流速度和流量。

- 卫星定位系统（GPS）：用于记录监测点的经纬度坐标。

- 6. 实验室分析仪器

- 分光光度计：用于多种水质参数的实验室分析。

- 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）：用于测定水中有机污染物。

- 高效液相色谱-质谱联用仪（HPLC-MS）：用于测定水中痕量有机污染物。

- 校准证书

- 1. 基本信息：

- 标题（如“校准证书”）。

- 委托单位或客户的名称和地址。

- 校准机构的名称、地址和联系方式。

- 校准证书的编号。

- 校准日期和校准证书的有效期。

- 被校准仪器的名称、型号、编号等详细信息。

- 2. 校准结果：

- 校准所依据的标准或规范。

- 校准的具体项目和参数，如仪器的量程、精度等。

- 校准数据，包括校准前后的测量值、偏差、修正值等。

- 校准结果的评定，如是否符合要求、是否需要调整等。

- 3. 其他信息：

- 校准人员的签名或资质证明。

- 校准机构的资质认证标志（如CMA计量认证标志）。

- 校准证书的声明或说明，如对校准结果的解释、使用注意事项等。

- （8）检测证书

- 1. 基本信息：

- 标题（如“检测报告”或“检测证书”）。

- 委托单位或客户的名称和地址。

- 检测机构的名称、地址和联系方式。

- 检测证书的编号。

- 检测日期和检测证书的有效期。

- 检测样品的详细信息，如样品名称、来源、采样地点、采样时间等。

- 2. 检测结果：

- 检测所依据的标准或规范，如《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。

- 检测的具体项目和参数，如pH、溶解氧、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮等。

- 检测数据，包括各检测项目的测量值、单位、检测方法等。

- 检测结果的评定，如是否符合相关标准或限值要求。

- 3. 其他信息：

- 检测人员的签名或资质证明。

- 检测机构的资质认证标志（如CMA计量认证标志、CNAS实验室认可标志）。

- 检测证书的声明或说明，如对检测结果的解释、使用注意事项等。

- 地表水检测资质认证

- 1. CMA计量认证：

- CMA（China Metrology Accreditation）是中国计量认证的简称，是检测机构必须具备的资质之一。通过CMA认证的检测机构，其检测结果具有法律效力，可用于产品质量评价、成果及司法鉴定等。

- 检测机构需具备CMA计量认证证书，且认证的监测项目需包含《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的相关项目。

- 2. CNAS实验室认可：

- CNAS（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）是中国合格评定国家认可委员会的简称。通过CNAS认可的实验室，其检测结果在国际上具有较高的互认度。

- 某些检测机构可能同时具备CNAS实验室认可证书，这进一步证明了其检测能力和技术水平。

- 3. 其他相关认证：

- 部分检测机构可能还具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证等，这些认证表明检测机构在质量管理、环境保护等方面符合国际标准。

- 排放标准

| 类别 | 适用范围 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 源头水、国家自然保护区 |
| Ⅱ类 | 集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地等 |
| Ⅲ类 | 集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场等渔业水域及游泳区 |
| Ⅳ类 | 一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区 |
| Ⅴ类 | 农业用水区及一般景观要求水域 |

| 指标 | Ⅲ类标准值（mg/L） | Ⅳ类标准值（mg/L） | Ⅴ类标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| COD | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
| BOD₅ | ≤4 | ≤6 | ≤10 |
| 氨氮（NH₃-N） | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 总磷（TP） | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 总氮（TN） | ≤1.0 | ≤1.5 | 无具体限值 |